|  |  |  | BETRIEBSANWEISUNG nach UVV Geltungsbereich und Tätigkeiten |  | 10.01.2005 _____________ Freigabe: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EINRICHTUNG – GERÄT – APPARATUR |  |  |  |  |  |
| Sicherheitswerkbank (Hersteller Typ ) |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahr der Freisetzung biologische Arbeitsstoffe bei unsachgemäßer Arbeitsweise |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Durchzug im Arbeitsbereich vermeiden, dazu Fenster und Türen während der Arbeiten in der Sicherheitswerkbank geschlossen halten. Gerät etwa 30 Minuten vor Arbeitsbeginn mit dem Schlüsselschalter oben neben der Kontrolleuchte einschalten. Persönliche Schutzausrüstung benutzen: mindestens Laborkittel, Schutzbrille und Einmalhandschuhe (Latex oder Nitril). Aerosolbildung auch unter der Sicherheitswerkbank soweit als möglich vermeiden. Störungen des laminaren Luftstroms soweit als möglich vermeiden: o keine schnellen oder heftigen Bewegungen, o sperrige Geräte nur wenn unbedingt erforderlich in die Sicherheitswerkbank einbringen und nach Gebrauch sofort wieder entfernen, o Bunsenbrenner nicht im Dauerbetrieb benutzen. Über Sensor oder Fußschalter nur bei Bedarf kurz zünden, o Luftschlitze nicht verdecken. Keine unnötigen Gegenstände in der Sicherheitswerkbank lagern. Nur soviel Material und Geräte einbringen, wie für die Arbeiten unbedingt notwendig sind. Alle Geräte, die in die Sicherheitswerkbank eingebracht werden, sind vorher zu reinigen und zu desinfizieren. Geräte, die aus der Sicherheitswerkbank entfernt werden, sind vorher zu desinfizieren und danach erforderlichenfalls zu reinigen (Reihenfolge beachten). Die Arbeitsfläche der Sicherheitswerkbank ist nach Beendigung der Tätigkeiten zu säubern und zu desinfizieren. Bei der Desinfektion ist ein Mittel gemäß Hygieneplan zu verwenden. Sind alkoholhaltige Desinfektionsmittel vorgeschrieben darf aus Gründen des Explosionsschutzes nur eine Wischdesinfektion mit Mengen kleiner 20 Milliliter durchgeführt werden. Wird an der Sicherheitswerkbank nicht gearbeitet kann sie zur Energieeinsparung auf reduzierte Leistung geschaltet werden. Die Verschmutzung des Arbeitsraumes in der Werkbank durch die Laborluft wird hierdurch vermieden. Wurde mit biologischen Arbeitsstoffen mit Gefährdungspotential gearbeitet, darf das Gerät nur durch eine autorisierte Person ausgeschaltet werden. Die Sterilität des Innenraums sollte durch offenes Aufstellen von Petrischalen mit Nährstoffböden gelegentlich kontrolliert werden. Tritt auf den Nährstoffböden ein Wachstum von Mikroorganismen auf, ist der Projektleiter zu informieren. |  |  |  |
|  | STÖRUNGEN UND GEFAHREN |  |  | Ruf Haustechnik: ..... |  |
|  |  | Sicherer Betrieb ist nur bei grüner Leuchtanzeige und heruntergeklappter Frontscheibe möglich. Alarmanzeigen niemals ignorieren. Die Werkbank bietet keinen ausreichenden Schutz gegen gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe. Bei komplettem Funktionsausfall während des Arbeitens mit biologischen Arbeitsstoffen mit Gefährdungspotential Arbeiten kontrolliert beenden. Der Projektleiter oder der Beauftragte für biologische Sicherheit Herrn/Frau ......Tel.: ... –bitte ausfüllen- sind umgehend zu informieren. Bei optischem und akustischem Alarm ist die Ursache der Störung erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme der Betriebsanleitung festzustellen und nach Möglichkeit selbst zu beseitigen (z.B. durch korrekte Positionierung der Frontscheibe). Ist eine Störungsbeseitigung nicht möglich bzw. nicht erfolgreich so ist der Projektleiter zu verständigen. Wird angezeigt, dass der Vor- oder der HEPA-Filter zu wechseln ist (Alarmanzeige ohne Warnton): Arbeiten weiterführen und den Projektleiter verständigen, damit neue Filter bestellt werden können. Bei gleicher Anzeige mit Warnton: Arbeiten kontrolliert beenden und den Projektleiter verständigen. |  |  |  |
| UNFÄLLE UND ERSTE HILFE |  |  |  | Notruf 19222 oder 110 |  |
|  |  | - Benetzte Kleidung (auch Unterkleidung) sofort ausziehen und erst nach desinfizierender Reinigung wieder verwenden. - Offene Wunde ausspülen, möglichst ausbluten lassen und sofort mit PVP- Jodlösung desinfizieren. Danach mehr als 10 Minuten durch Applikation fortlaufend feucht halten. - Bei Spritzern ins Auge mit der Augendusche intensiv spülen. Danach mit 5%-iger wässriger PVP- Jodlösung spülen. - Gelangt erregerhaltiges Material in den Mund sofort ausspucken. Danach spülen mit ca. 20 ml 80%-igem unvergälltem Ethanol. - Verletzungen sind sofort dem zuständigem Vorgesetzen zu melden und in das Verbandbuch einzutragen. Bei intensivem Kontakt, z.B. Verschlucken, Einatmen, Inkorporation durch Verletzungen D-Arzt aufsuchen . Jede noch so kleine Verletzung ins Verbandbuch eintragen. |  |  |  |
| PRÜFUNGEN–INSTANDHALTUNG – ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis des Projektleiter durchgeführt werden. Die Sicherheitswerkbank ist jährlich durch einen Fachkundigen prüfen zu lassen. Für die Instandhaltung dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen. |  |  |  |